Литературный обзор

Современные почвенные датчики для мониторинга макроэлементов (NPK), pH и электропроводности (EC) преимущественно основаны на потенциометрическом методе с использованием ион-селективных электродов (ИСЭ) (Mudigiri, Mamatha, 2024). Принцип их действия заключается в измерении разности потенциалов между индикаторным электродом, мембрана которого селективна к определенному иону (H⁺, NO₃⁻, K⁺ и др.), и электродом сравнения. Возникающий потенциал, согласно уравнению Нернста, логарифмически зависит от активности определяемого иона в растворе (Щеглов, 2002; Vogel et al., 2024). К преимуществам ИСЭ относят возможность прямого измерения в режиме реального времени и относительно низкую стоимость по сравнению с традиционными лабораторными методами (Musa et al., 2024).

Однако перенос лабораторной технологии в почвенную среду сопряжен с трудностями. В отличие от жидких сред, почва — гетерогенная система, и показания датчика зависят от её физических свойств, прежде всего от влажности и текстуры (Vogel et al., 2024). Исследование Беллосты и соавторов (Bellosta et al., 2022) наглядно продемонстрировало это. При сравнительном анализе трех коммерческих пробников (Nutrisens, RIKA, JXCT) было показано, что в чистом водном растворе все они демонстрируют высокую чувствительность к нитратам (R² > 0.95). Однако при измерении в песке с влажностью 35% чувствительность датчиков RIKA и JXCT резко падала, что указывает на существенное влияние почвенной матрицы. Авторы также отметили значительную вариабельность показаний между отдельными экземплярами датчиков одного производителя, что требует индивидуальной калибровки.

Наиболее систематическое исследование влияния влажности на показания ИСЭ провели Фогель и соавторы (Vogel et al., 2024). Изучая измерение pH сурьмяными и эпоксидными электродами в почвах разного гранулометрического состава, они установили:

- Показания pH экспоненциально зависят от влажности почвы. С её увеличением значения pH асимптотически приближаются к эталонным лабораторным значениям (в вытяжке CaCl₂).

- При высокой влажности, близкой к полевой влагоемкости, кривая выходит на «плато» — зону, где дальнейшее увлажнение слабо влияет на показания, что обеспечивает максимальную стабильность и надежность измерений.

- Минимальный порог влажности для получения воспроизводимых результатов составляет >11% объемной влажности, однако для нивелирования матричных эффектов требуется значительно более высокая влажность.

Анализ литературы позволяет заключить, что для получения стабильных и сопоставимых результатов калибровку почвенных датчиков необходимо проводить в условиях контролируемой и достаточной влажности, обеспечивающей хороший ионный контакт и выход на «плато» стабильности показаний. Индивидуальная вариабельность датчиков требует персональной калибровки каждого экземпляра для обеспечения сопоставимости данных в многодатчиковых системах.

Методика калибровки датчиков SN-3002 (T, VWC, pH, EC, TDS, Солёность)

Методика лабораторной и полуполевой калибровки почвенных датчиков SN-3002-TR-ECTHNPKPH-N01 для параметров: температура, объёмная влажность, pH, электропроводность, минерализация (TDS) и солёность

1. Введение и общие положения

Настоящая методика разработана для обеспечения метрологической надёжности измерений, проводимых с использованием датчиков SN-3002... в условиях почвенного стационара. Основная цель калибровки — минимизация систематической погрешности каждого отдельного датчика и приведение показаний всех датчиков к единому стандарту для обеспечения сопоставимости данных между различными слоями почвы (песок, суглинок, дерново-подзолистая, желтозём, бурозём).

В основе методики лежат два ключевых принципа, вытекающих из анализа научной литературы (Bellosta et al., 2022; Vogel et al., 2024):

- Принцип контролируемой влажности. Измерения ион-селективными электродами (pH, косвенно EC и NPK) критически зависят от влажности среды. Согласно (Vogel et al., 2024), для получения стабильных и воспроизводимых результатов, приближенных к лабораторным эталонам, калибровка должна проводиться при высокой фиксированной влажности, обеспечивающей выход на «плато» стабильности показаний. Слишком низкая влажность (<40–45%) приводит к затуханию сигнала и его нестабильности.

- Принцип индивидуальной калибровки. Как показано в работе (Bellosta et al., 2022), вариабельность между отдельными экземплярами датчиков (даже одной модели) может быть значительной. В связи с этим обязательной является процедура индивидуальной калибровки каждого датчика, либо прямая (с использованием лабораторных эталонов), либо относительная (путём приведения показаний к эталонному датчику).

Выбор калибровочной влажности. На основании эмпирических данных и литературных источников (Vogel et al., 2024) в качестве базовой калибровочной влажности для всех параметров (кроме температуры) принимается значение 55% от объёма (0.55 см³/см³). Данное значение:

- Находится в зоне «плато», где влияние флуктуаций влажности на показания минимально.

- Обеспечивает хороший ионный контакт для работы pH- и EC-электродов.

- Является технологически воспроизводимым в лабораторных и полуполевых условиях.

- Достаточно далеко от порога «затухания» сигнала (<40%), что гарантирует чувствительность измерений.

Для песчаного субстрата (дренажный слой) рекомендуется создавать состояние, близкое к полевой влагоёмкости (насыщение + свободный дренаж), так как удержание 55% влаги в чистом песке невозможно. Процедура для песка описана отдельно.

2. Оборудование и материалы

- Эталонный датчик: Один датчик SN-3002, прошедший прецизионную калибровку (см. Раздел 3).

- Калибруемые датчики: Все остальные датчики SN-3002.

- Программное обеспечение: Программа «Soil Sensor Monitor» (режимы «Лабораторный» и «По эталонному датчику»).

- Для калибровки температуры:

  - Эталонный термометр с точностью ±0.1°C.

  - Термос или сосуд Дьюара для создания стабильной температуры.

  - Ледяная баня (0°C) и ёмкость с водой комнатной температуры (+20–25°C).

- Для калибровки влажности:

  - Аналитические весы (точность 0.1 г).

  - Сушильный шкаф (до 105°C).

  - Мерные цилиндры (1 л, 100 мл).

  - Контейнеры для образцов (пластиковые вёдра объёмом не менее 2 л с крышками).

  - Субстраты: кварцевый песок (0.2–0.7 мм), суглинок, дерново-подзолистая почва, желтозём, бурозём (воздушно-сухие, просеянные через сито 2 мм).

- Для калибровки pH:

  - Эталонный pH-метр (лабораторный) с точностью ±0.01 pH.

  - Буферные растворы для калибровки эталонного pH-метра (pH 4.01, 6.86, 9.18).

  - Мерные колбы, стаканы химические.

  - Дистиллированная вода.

  - Реактивы для создания сред: соляная кислота (HCl) 0.1M, гидроксид натрия (NaOH) 0.1M.

- Для калибровки EC/TDS/Солёности:

  - Эталонный кондуктометр.

  - Реактив: хлорид калия (KCl) х.ч. или стандартные растворы EC (например, 1413 мкСм/см, 12.88 мСм/см).

  - Дистиллированная вода.

3. Этап 1: Создание эталонного датчика (Супер-Эталон)

Перед началом массовой калибровки необходимо подготовить один датчик, показания которого будут приниматься за истинные значения. Для этого датчик №001 калибруется по всем правилам лабораторной метрологии.

3.1. Калибровка температуры

- Подготовить две среды: ледяная баня (0°C) и вода комнатной температуры (+20–25°C, точно измерить эталонным термометром).

- Поместить датчик №001 и эталонный термометр в ледяную баню. Дождаться стабилизации (5–7 мин). Зафиксировать показания датчика и термометра.

- Повторить для воды комнатной температуры.

- Обработка: Рассчитать смещение (offset) для каждого датчика. Если смещение постоянно (например, всегда +0.3°C), его можно скорректировать, записав значение в системный регистр калибровки температуры через программу. Если смещение нелинейно — записать поправочную функцию для использования в постобработке.

3.2. Калибровка влажности (для каждого типа субстрата)

- Приготовление образцов с известной влажностью. Для каждого субстрата готовится серия образцов с объёмной влажностью 0%, 15%, 30%, 45%, 55%. Расчёт ведётся по формуле: Vwater = θ * Vsoil, где θ — целевая влажность, Vsoil — объём образца.

  - Пример для 55%: На 1 литр сухого субстрата требуется 550 мл воды.

- Измерение: Для каждого образца:

  - Субстрат (воздушно-сухой) помещается в контейнер.

  - Добавляется рассчитанный объём дистиллированной воды.

  - Субстрат тщательно перемешивается и уплотняется до исходного объёма.

  - Устанавливается датчик. После стабилизации (15–20 мин) снимаются показания влажности.

- Построение кривой: Для каждого субстрата строится график зависимости показаний датчика от эталонной влажности. Определяется уравнение регрессии (как правило, полином 2-й степени). Это уравнение будет использоваться для коррекции показаний датчика №001 в данном субстрате. В результате датчик №001 становится эталонным для всех остальных.

3.3. Калибровка pH

- Приготовить три образца субстрата (например, суглинка) с фиксированной влажностью 55% и разными уровнями pH: кислая среда (pH ~4), нейтральная (pH ~7), щелочная (pH ~9). pH сред создаётся путём добавления кислоты (HCl) или щёлочи (NaOH) при тщательном перемешивании.

- Для каждой среды:

  - Приготовить водную вытяжку (почва:вода 1:5) согласно стандартной методике почвенной лаборатории.

  - Измерить pH вытяжки эталонным лабораторным pH-метром. Это значение считается эталонным для данной среды.

  - Установить датчик №001 в исходную почву (с влажностью 55%). После стабилизации зафиксировать его показания.

- Построить калибровочную кривую: pH_эталонный = f(pH_датчика). Определить уравнение регрессии.

3.4. Калибровка EC

- Приготовить растворы KCl с известной электропроводностью, перекрывающие рабочий диапазон (например, 500, 1413, 5000, 12880 мкСм/см).

- Последовательно погружать датчик №001 в растворы, фиксировать показания EC.

- Построить калибровочную кривую и определить уравнение регрессии.

- Коэффициенты для TDS и солёности обычно рассчитываются линейно от EC. Проверить их соответствие заводским формулам и при необходимости скорректировать.

4. Этап 2: Массовая калибровка датчиков (подгонка под Эталон)

После того как датчик №001 аттестован как эталонный, он используется для быстрой калибровки всех остальных датчиков методом парных сравнений.

4.1. Подготовка калибровочных сред
Для эффективной калибровки достаточно подготовить 4–5 стабильных сред в объёме, достаточном для одновременного погружения эталонного и калибруемого датчиков (например, в вёдрах по 3–5 л).

- Среда 1: Суглинок (или др. целевая почва) с pH ~4.5 и влажностью 55%.

- Среда 2: Суглинок с pH ~7.0 и влажностью 55%.

- Среда 3: Суглинок с pH ~8.5 и влажностью 55%.

- Среда 4: Раствор с низкой EC (например, 500–1000 мкСм/см).

- Среда 5: Раствор с высокой EC (например, 8000–10000 мкСм/см).

- (Опционально) Аналогичные среды на основе песка, если датчики будут устанавливаться в дренажный слой.

Все твёрдые среды (почвы) должны быть тщательно гомогенизированы и иметь строго фиксированную влажность 55%. Контроль влажности осуществляется весовым методом.

4.2. Процедура калибровки (режим «По эталонному датчику»)

- Подключить эталонный датчик (№001) и калибруемый датчик (например, №002) к ПК.

- В программе «Soil Sensor Monitor» выбрать модуль «Калибровка», режим «По эталонному датчику».

- Поместить оба датчика в Среду 1 (кислая почва). Убедиться, что чувствительные элементы полностью погружены в субстрат.

- Выдержать время стабилизации:

  - Для pH: 3–5 минут.

  - Для EC: 1–2 минуты.

- В интерфейсе программы выбрать калибруемые параметры (pH, EC). Нажать кнопку «Записать точку». Программа автоматически сохранит в CSV-файл: ID_датчика, время, среда, pH_эталона, pH_002, EC_эталона, EC_002.

- Извлечь датчики, очистить от остатков среды (ополоснуть дистиллированной водой для жидких сред, протереть мягкой тканью для почвенных).

- Повторить шаги 3–6 для всех сред (2–5). Важно каждый раз давать датчикам стабилизироваться в новой среде.

- По окончании измерений для датчика №002 программа сохраняет полный протокол в CSV.

4.3. Обработка результатов в Excel

- Открыть сохранённый CSV-файл для датчика №002.

- Построить точечный график для pH: по оси X — показания pH_002, по оси Y — pH_эталона.

- Добавить на график линейную линию тренда и вывести уравнение. Пример: pH_истина = 1.08 * pH_002 - 0.35.

- Повторить для EC.

- Сохранить полученные уравнения для датчика №002 в отдельный файл (например, calib_SN3002_002.txt) или в общую электронную таблицу реестра датчиков.

- Эти уравнения будут использоваться для постобработки всех полевых данных, полученных с датчика №002.

5. Калибровка производных параметров (TDS, Солёность)
Данные параметры, как правило, являются расчётными и линейно зависят от EC. Производитель датчика обычно указывает коэффициенты пересчёта в системных регистрах (например, TDS = k * EC). Задача калибровки — убедиться в корректности этих коэффициентов для диапазона измерений.

- Используя растворы с известной EC (из п. 4.1, Среды 4 и 5), снять показания TDS и Солёности с датчика.

- Рассчитать фактические коэффициенты: k_TDS = TDS_показания / EC_показания. Сравнить со значением, записанным в датчике.

- При необходимости скорректировать коэффициенты в системных регистрах через программу или учитывать поправку в постобработке.

Методика лабораторной калибровки почвенных датчиков SN-3002-TR-ECTHNPKPH-N01 для параметров: азот (N), фосфор (P), калий (K)

1. Введение

Измерение содержания элементов минерального питания (NPK) непосредственно в почве является сложной аналитической задачей. Как показано в исследовании (Bellosta et al., 2022), коммерческие датчики, основанные на ион-селективных электродах (ИСЭ), демонстрируют высокую чувствительность в жидких средах, но в почве их показания подвержены значительному влиянию матричного эффекта и индивидуальной вариабельности.

Данная методика предназначена для проведения калибровки датчиков SN-3002 по параметрам N, P и K в лабораторных условиях с использованием метода стандартных добавок. Метод позволяет оценить реальную чувствительность каждого датчика к изменению концентрации элемента в конкретном типе почвы.

2. Оборудование и материалы

- Датчики SN-3002 (калибруемые).

- Программное обеспечение «Soil Sensor Monitor» (режим «Лабораторный»).

- Аналитические весы (точность 0.01 г).

- Мерные колбы (1 л, 100 мл), пипетки.

- Контейнеры для образцов (пластиковые, объёмом не менее 1.5 л, с крышками).

- Субстраты: воздушно-сухие, просеянные образцы целевых почв (песок, суглинок, дерново-подзолистая, желтозём, бурозём). Количество: не менее 1.5 кг на один калибровочный эксперимент для одного элемента.

- Реактивы для приготовления стандартных растворов (на выбор):

  - Для азота (N): Нитрат калия (KNO₃) или нитрат аммония (NH₄NO₃), х.ч.

  - Для фосфора (P): Дигидрофосфат калия (KH₂PO₄), х.ч.

  - Для калия (K): Хлорид калия (KCl), х.ч.

- Дистиллированная вода.

3. Подготовка стандартных растворов

Для каждого элемента готовится маточный раствор с концентрацией 1000 ppm (мг/л) по данному элементу.

- Пример расчёта для N из KNO₃:

  - Молярная масса KNO₃ = 101.1 г/моль.

  - Массовая доля N в KNO₃ = 14.01 / 101.1 ≈ 0.1385 (13.85%).

  - Для получения 1 литра раствора с 1000 мг/л N необходимо растворить: 1000 мг / 0.1385 = 7220 мг = 7.22 г KNO₃ в дистиллированной воде, довести объём до 1 л в мерной колбе.

Аналогично рассчитываются навески для P и K из соответствующих солей.

4. Подготовка почвенных образцов

Для каждого типа почвы и для каждого элемента (N, P, K) калибровка проводится отдельно на свежем образце почвы (для исключения взаимного влияния добавок).

- Отобрать 1.5 кг воздушно-сухой, просеянной почвы.

- Разделить почву на три равные части (по 0.5 кг) — для фонового измерения и двух добавок.

- Важно: Все образцы должны быть увлажнены до единой калибровочной влажности (55%). Почва увлажняется дистиллированной водой. Тщательно перемешивается и выдерживается в закрытом контейнере не менее 2 часов для равномерного распределения влаги.

5. Процедура калибровки (метод стандартных добавок)

Для каждого калибруемого датчика и для каждого элемента (N, P, K) выполняется следующая последовательность:

Шаг 1. Измерение фона (0 ppm)

- Взять подготовленный образец почвы (0.5 кг, влажность 55%). Поместить его в контейнер и тщательно уплотнить до фиксированного объёма.

- Установить калибруемый датчик в почву, обеспечив полный контакт чувствительных элементов с субстратом.

- Дождаться стабилизации показаний (не менее 5–10 минут, для надёжности можно ориентироваться на стабилизацию показаний температуры, как самого инертного параметра).

- В программе «Soil Sensor Monitor» в режиме «Лабораторный» выбрать калибруемый параметр (например, N), ввести эталонное значение «0» и нажать кнопку «Записать точку». Программа зафиксирует сырое показание датчика (Raw_fon) и сохранит его в CSV.

Шаг 2. Внесение первой добавки (+50 ppm)

- Рассчитать объём маточного раствора (1000 ppm), необходимый для повышения концентрации элемента в 0.5 кг почвы на 50 мг/кг.

  - Для 0.5 кг почвы требуется 50 мг/кг * 0.5 кг = 25 мг чистого элемента.

  - Маточный раствор содержит 1000 мг/л, значит, нужный объём: 25 мг / 1000 мг/л = 0.025 л = 25 мл.

- Аккуратно извлечь датчик из контейнера.

- Равномерно внести рассчитанные 25 мл маточного раствора в почву с помощью пипетки. Тщательно перемешать почву с раствором в течение 3–5 минут, добиваясь гомогенности.

- Снова уплотнить почву в контейнере до исходного объёма.

- Установить датчик обратно.

- Дождаться стабилизации показаний (время стабилизации может достигать 30–60 минут, так как ионы должны диффундировать в почвенном растворе).

- В программе ввести эталонное значение «50» и нажать «Записать точку». Программа зафиксирует сырое показание Raw_50.

Шаг 3. Внесение второй добавки (+100 ppm от фона, суммарно +150 ppm)

- Повторить шаги 2–7, внеся ещё 25 мл маточного раствора (суммарно 50 мл, что соответствует +100 ppm от фона). Эталонное значение для записи — «100» (если считаем добавку относительно фона) или «150» (если считаем абсолютное значение). Важно сохранять единообразие в выборе эталонной шкалы. Рекомендуется использовать абсолютные значения: фон (0), фон+50, фон+100.

6. Обработка результатов

- В результате для каждого датчика и каждого элемента имеется три точки: (0, Raw_fon), (50, Raw_50), (100, Raw_100), где первое число — эталонная добавка (мг/кг), второе — сырое показание датчика.

- Построить точечный график зависимости Raw от эталонной добавки.

- Аппроксимировать полученные точки линией тренда. Наиболее адекватной, как правило, является линейная регрессия Raw = a * добавка + b.

- Обратное уравнение для расчёта концентрации в полевых условиях:
C_истинная (мг/кг) = (Raw_полевое — b) / a
где a и b — коэффициенты, полученные для данного датчика и данного элемента в данном типе почвы.

7. Особые указания

- Калибровку по N, P, K рекомендуется проводить после завершения калибровки по температуре, влажности, pH и EC, так как стабильность этих параметров влияет на показания NPK.

- В связи с трудоёмкостью метода, калибровку NPK допускается проводить не для всех датчиков, а для репрезентативной выборки (например, 10–15% от партии), чтобы оценить диапазон вариации коэффициентов a и b. Если вариация незначительна, можно использовать усреднённые коэффициенты для всей партии. Однако, учитывая выводы Bellosta et al. (2022) о низкой воспроизводимости, рекомендуется всё же стремиться к индивидуальной калибровке.

Список литературы

- Bellosta Diest, A., Campo-Bescós, M. A., Zapatería-Miranda, J., et al. Evaluation of nitrate soil probes for a more sustainable agriculture // Sensors. – 2022. – Vol. 22, № 23. – P. 9288. DOI: 10.3390/s22239288. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9288 (дата обращения: 14.03.2026).

- Mudigiri, C., Mamatha, B. Application of Soil Testing Sensors in Agriculture: A Review // Journal of Experimental Agriculture International. – 2024. – Vol. 46, № 7. – P. 667-678. DOI: 10.9734/jeai/2024/v46i72620.

- Musa, P., Sugeru, H., Wibowo, E. P. Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review of NPK Sensor Implementations // Sensors. – 2024. – Vol. 24, № 1. – P. 51. DOI: 10.3390/s24010051.

- Vogel, S., Emmerich, K., Schröter, I., et al. The effect of soil moisture content and soil texture on fast in situ pH measurements with two types of robust ion-selective electrodes // SOIL. – 2024. – Vol. 10, № 1. – P. 321-333. DOI: 10.5194/soil-10-321-2024. URL: https://soil.copernicus.org/articles/10/321/2024/ (дата обращения: 14.03.2026).

- Щеглов, Д. И. Электрохимические методы анализа почв. – Воронеж: ВГУ, 2002. – 80 с.

Список дополнительной литературы, на потеху умам скучающим.

- Riedel, V., Hinck, S., Peiter, E., Ruckelshausen, A. Handling of Ion-Selective Field-Effect Transistors (ISFETs) on automatic measurements in agricultural applications under real-field conditions // Electronics. – 2024. – Vol. 13, № 24. – P. 4958. DOI: 10.3390/electronics13244958. URL: https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/120040 (дата обращения: 14.03.2026).

Исследование посвящено более продвинутой технологии — ион-селективным полевым транзисторам (ISFET). Авторы детально разбирают вопросы дрейфа базовой линии, кондиционирования и калибровки (полной и одноточечной) в условиях реального поля. Работа содержит практические рекомендации, эмпирически проверенные в аутентичных условиях, что делает её крайне полезной для тех, кто хочет понять нюансы долговременной работы автоматических измерительных систем.

- Gómez-Astorga, M. J., Villagra-Mendoza, K., Masís-Meléndez, F., Ruíz-Barquero, A., Rimolo-Donadio, R. Calibration of Low-Cost Moisture Sensors in a Biochar-Amended Sandy Loam Soil with Different Salinity Levels // Sensors. – 2024. – Vol. 24, № 18. – P. 5958. DOI: 10.3390/s24185958. URL: https://orion.tec.ac.cr/en/publications/calibration-of-low-cost-moisture-sensors-in-a-biochar-amended-san/ (дата обращения: 14.03.2026).

Это исследование — отличное дополнение к обсуждению влияния влажности и засоления. Авторы калибровали недорогие емкостные датчики влажности в супесчаной почве с добавлением биоугля и удобрений при разных уровнях засоления. Ключевой вывод: и биоуголь, и засоление увеличивают ёмкостной сигнал, заставляя калибровочные кривые отклоняться до 30% от контроля. Работа подтверждает необходимость специфической калибровки для каждого типа почвы и условий и показывает, что полиномиальные уравнения дают наилучшее приближение (R² > 0.98).

- IEEE Conference Paper. Performance Analysis of Soil Sensors: Accuracy, Variability, and Repeatability // 2025 3rd International Conference on Intelligent Control, Measurement and Signal Processing (ICMSP). – Hyderabad, India, 2025. – P. 1-6. DOI: 10.1109/ICMSPXXXXX.2025.11144426. URL: https://xplorestaging.ieee.org/document/11144426 (дата обращения: 14.03.2026).

Конференционная статья, которая бьёт прямо в цель вашей задачи: авторы исследовали вариабельность коммерческих почвенных сенсоров (влажность, NPK) и пришли к выводу, что расхождения между разными экземплярами могут достигать 10%. После применения гравиметрической и сенсор-специфичной калибровки ошибку удалось снизить до 5%. Работа служит независимым подтверждением тезиса о необходимости индивидуальной калибровки каждого датчика.